Prasības sekciju zāles darba galdiem.

- Sekciju zāles darba galdi ar iebūvētu gaisa atsūkšanu – 1 gab.

  - Visi materiāli no nerūsējoša tērauda 1.4301 - ANSI 304.

  - Gar sienu izvietota darba virsma.

  - Darba virsma savienota ar sienas apmali.

  - Darba virsma bez šuvēm visā tās garumā.

  - Darba virsmas platums 550 mm.

  - Darba virsmas garums 8150 mm.

  - Darba virsmas augstums 850 mm

  - Sienas apmales augstums 500 mm.

  - Darba virsma paredzēta 2 mobilo autopsijas galdu pieslēgšanai pie kanalizācijas un gaisa atsūkšanas sistēmas.

- Sekciju zāles darba galdi ar iebūvētu gaisa atsūkšanu – 1 gab.

  - Visi materiāli no nerūsējoša tērauda 1.4301 - ANSI 304.

  - Gar sienu izvietota darba virsma.

  - Darba virsma savienota ar sienas apmali.

  - Darba virsma bez šuvēm visā tās garumā.

  - Darba virsmas platums 550 mm.

  - Darba virsmas garums 6000 mm.

  - Darba virsmas augstums 850 mm

  - Sienas apmales augstums 500 mm.

  - Darba virsma paredzēta 2 mobilo autopsijas galdu pieslēgšanai pie kanalizācijas un gaisa atsūkšanas.

- Instalāciju kolonna – 4 gab.

  - Instalācijas kolonnas izmērs 900 x 550/850 mm

  - Instalāciju kolonna izgatavota no nerūsējoša tērauda materiāla 1.4301 - ANSI 304

  - Instalācijas kolonna paredzēta mobilā autopsijas galda pieslēgšanai pie kanalizācijas un gaisa atsūkšanas.

  - Instalācijas kolonna integrēta darba virsmā.

  - Kolonnas augšpusē integrēta nerūsējoša tērauda izlietne.

  - Blakus izlietnei integrēta izvelkama mazgāšanas šļūtene (vismaz 3m) ar rokas regulācijas smidzinātāju un jaucējkrānu

  - Izlietnes izmērs 500x400x200mm

  - Kolonnas priekšpusē ātrā savienojuma izvads kanalizācijai un gaisa atsūkšanas caurulei.

  - Gaisa atsūkšanas jauda 1000 m³ / h

- Pārvietojams autopsijas galds – 4 gab.

  - Autopsijas galds ražots no nerūsējoša tērauda materiāla 1.4301 - ANSI 304.

  - Galda virsma bez šuvēm, savienojumiem ar paaugstinātām apmalēm.

  - Galda virsma ar noņemamu augšējo paplāti.

  - Zem paplātes virsmas padziļinājums ar gaisa atsūkšanas atverēm.

  - Galda virsma/paplāte ar slīpumu šķidruma novadīšanai

  - Šķidruma notece ar sifonu un izvadu kanalizācijai

  - 4 riteņi Ø 125 mm ar divu riteņu individuālu bremžu sistēmu

  - Hidrauliski paceļams galds

  - Galda izmēri: 750 x 2600 x 850 mm (platums x dziļums x augstums)

  - Celtspēja ne mazāk kā 200 kg.