APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 30.jūnija sēdē

Protokols Nr. 227

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/45/ak

Galvenais CPV kods: 33168100-6

Papildus CPV kods: 33194100-7

NOLIKUMS

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/45/ak

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 11.augustam plkst.11.15 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 11.augustā plkst.11.15. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/45/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2014.gada 11.augustam plkst. 11.15”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9 Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33168100-6

Papildus CPV kods: 33194100-7

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa: Endoskops lielo dzīvnieku bronhoskopijai (CPV kods: 33168100-6)

2.daļa: Perfuzori un infūzijas sūkņi (CPV kods: 33194100-7)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Finansēšanas avots: projekts „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. Pēc 17.02.2014. Latvijas Republikā reģistrētajiem uzņēmumiem šajā punktā prasītā apliecība nav jāiesniedz.

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeli un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvātās iekārtas ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē atsauci – konkrētās tehniskās prasības kārtas numuru.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces un kopējo cenu summu par norādīto skaitu atbilstoši attiecīgās daļas Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/45/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/45/ak

1.daļa: Endoskops lielo dzīvnieku bronhoskopijai

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDOSKOPS LIELO DZĪVNIEKU BRONHOSKOPIJAI, kas sastāv no: |  |  |  |  |
| 1. | Kompakts un mobils videoaparatūras modulis ar integrētu gaismas avotu, videokameras procesoru un ekrānu (ar iespēju dokumentēt) | 1 komplekts | Ražotājs: ___, Modelis: ___ |  |
|  | LCD monitors, vismaz 15” pa diagonāli, ar iespēju rotēt attēlu | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
|  | Krāsu intensitāte ne zemāka par 24-Bit | x |  |  |
|  | Izšķirtspēja ne mazāka par 1024 x 768 pikseļi | x |  |  |
|  | DVI video ieeja attēla kvalitātes nodrošināšanai | x |  |  |
|  | DVI video izeja savienošanai ar HD monitoriem | x |  |  |
|  | PIP (picture in picture) funkcija | x |  |  |
|  | Integrēts sūknis insuflācijai, regulējams vismaz 4 pakāpēs, spiediens ne zemāks par 760 mm Hg, plūsma ne mazāka par 3.5 l/min | x |  |  |
|  | Iespējams veikt dokumentāciju tieši uz atmiņas karti USB vai SD | x |  |  |
|  | Iespējams apskatīt dokumentētos ierakstus | x |  |  |
|  | Hi-Lux 50 Wt gaismas avots ar krāsu temperatūru (aptuveni 5700 K) | x |  |  |
|  | Lampas darbības ilgums nav īsāks par 1000 stundām | x |  |  |
|  | Sensora tipa taustiņi iestatījumu regulēšanai, virsmu iespējams dezinficēt | x |  |  |
|  | Korpuss ir izturīgs, tas nav lielāks par 45 x 35 x 15 cm, masa nepārsniedz 7 kg | x |  |  |
|  | Aprīkots ar integrētu rokturi pārvietošanai | x |  |  |
|  | Barošana no 220 – 240 V, 50/60 Hz elektrotīkla | x |  |  |
| 2. | Videoendoskopa komplekts | 1 komplekts | Ražotājs: ___, Modelis: ___ |  |
|  | Darba garums nav mazāks par 180 cm | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
|  | Distālā gala diametrs nav lielāks par 10.4 mm | x |  |  |
|  | Darba kanāls nav mazāks par 2.8 mm | x |  |  |
|  | Izliekums uz augšu nav mazāks par 180/200 grādiem | x |  |  |
|  | Izliekums uz leju nav mazāks par 100 grādiem | x |  |  |
|  | Izliekums pa labi/pa kreisi nav mazāks par 120 grādiem/120 grādiem | x |  |  |
|  | Apskates lauks 2-200 mm ± 10% | x |  |  |
|  | Apskates leņķis nav mazāks par 140 grādiem | x |  |  |
|  | Ārējais apvalks ir izturīgs, graduēts | x |  |  |
|  | Izšķirtspēja nav zemāka par 480 000 pikseļiem | x |  |  |
|  | Aprīkots ar vismaz divām programmējamām pogām uz videoendokopa roktura | x |  |  |
|  | Baltās balances atmaiņas funkcija | x |  |  |
|  | Attēla iesaldēšanas funkcija tiešai izdrukai | x |  |  |
|  | Individuāla attēla kontrasta un spilgtuma uzlabošanas iespēja | x |  |  |
|  | Videoendoskopa komplektācijā ietilpst: - čemodāns videoendoskopa transportēšanai, - spiediena kompensācijas aizsargvārsts, - irigācijas caurulīte, - birstīte tīrīšanai, - vārsts tīrīšanai, - vārsts atsūkšanas kanālam, - vārsts gaisa/ūdens padevei, - eļļa instrumenta kopšanai, - burka ar vāku šķidruma padevei, - testeris hermētisma pārbaudei | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS |  | x | x |
| 3.1. | Iekārtas garantijas laiks ne īsāks kā divdesmit četriem mēneši |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | x |
| 3.2. | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja pārstāvju pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| 3.3. | Piegādes laiks nav ilgāks par četrdesmit piecām dienām no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks | x |
| 3.4. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/45/ak

1.daļa: Endoskops lielo dzīvnieku bronhoskopijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cenu summa par norādīto skaitu, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompakts un mobils videoaparatūras modulis ar integrētu gaismas avotu, videokameras procesoru un ekrānu (ar iespēju dokumentēt) <modelis> | 1 komplekts |  |
| 2. | Videoendoskopa komplekts <modelis> | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/45/ak

2.daļa: Perfuzori un infūzijas sūkņi

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PERFUZORI (6 gab.) | Ražotājs: ______, Modelis: _______. | x |
| 1.1 | Vispārējās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Transportējams perfuzors šķīdumu nepārtrauktai parenterālai un enterālai ievadei |  |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | Ātrums 0.1 līdz 99.9 ml/h, solis 0.1 ml/h |  |  |
|  | Kļūda nepārsniedz 2.5 % |  |  |
|  | Tilpuma iestādījums 0.1 līdz 999.9 ml, solis 0.1 ml |  |  |
|  | Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana |  |  |
|  | Ir RS 232 interfeiss |  |  |
|  | Bolus funkcija, bolus ātrums 1 līdz 800 ml/h |  |  |
|  | Pretspiediens regulējams 3 soļiem no 0.1 līdz 1.2 bar |  |  |
|  | Automātiska bolu samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās |  |  |
|  | Vizuāli un skaņas trauksmes signāli |  |  |
|  | Priekštrauksmes – akumulators drīz būs tukšs, šļirce drīz būs tukša, atgādinājuma trauksme |  |  |
|  | Trauksmju iemesli – tukšs akumulators, sistēmā pārlieku liels spiediens, šļirce ievietota nepariezi vai nepilnīgi, šļirce ir tukša |  |  |
|  | Masa nepārsniedz 1.5 kg |  |  |
|  | Piemērots 20 un 50/60 ml tilpuma šļircēm |  |  |
|  | Iespējams lietot dažādu ražotāju šļirces |  |  |
|  | Piemērots lietošanai 230/240, 50/60 Hz elektrotīklā, automātiska pāreja uz alternatīvu barošanu strāvas padeves traucējumu gadījumā |  |  |
|  | 12 V zemsprieguma barošana – piemērots lietošanai automašīnā |  |  |
|  | Iespēja darbināt ar parastiem sadzīves barošanas elementiem (baterijām) vismaz 80 stundas |  |  |
| 2. | INFŪZIJAS SŪKŅI (3 gab.) | Ražotājs: ______, Modelis: _______. | x |
| 2.1 | Vispārējās prasības |  |  |
| 2.1.1. | Infūziju sūknis neregulārai vai ilgstošai parenterālu un enterālu šķidrumu ievadīšanai |  |  |
| 2.2 | Tehniskās prasības |  |  |
|  | Ātruma soļi: solis 0.01 ml/h diapazonā 0.1 līdz 99.99 ml/h, 0.1 ml/h diapazonā 100.0 līdz 999.9 ml/h, 1 ml/h diapazonā 1000 līdz 1200 ml/h |  |  |
|  | Precizitāte nav zemāka par 5%, ja bolus tilpums > 1 ml |  |  |
|  | Tilpuma iestādījums: solis 0.01 ml diapazonā 0.1 līdz 99.99 ml, 0.1 ml diapazonā 100.0 līdz 999.0 ml, 1 ml diapazonā 1000 līdz 9999 ml |  |  |
|  | Laika iestatījums 00h01m līdz 99h59m |  |  |
|  | KOR (keep open rate) – perfūzijas uzturēšanas ātrums: ātrums ≥ 10 ml/h, KOR 3 ml/h; ātrums < 10 ml/h, KOR 1 ml/h |  |  |
|  | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku |  |  |
|  | Ir RS 232 interfeiss |  |  |
|  | Bolus funkcija; bolus ātrums 1 līdz 1200 ml/h |  |  |
|  | Integrēts zāļu saraksts – atmiņā iespējams saglabāt ne mazāk par 1000 zāļu nosaukumiem, kā arī vismaz 5 koncentrāciju lielumus uz vienas zāles nosaukumu |  |  |
|  | Vismaz 1000 pēdējo notikumu atmiņas funkcija |  |  |
|  | Pretspiediens regulējams 9 soļiem līdz 1.2 bar |  |  |
|  | Priekštrauksmes – gandrīz viss iepriekš noteiktais daudzums ir ievadīts, izvēlētais laiks tuvojas beigām, akumulators ir gandrīz tukšs |  |  |
|  | Trauksmju iemesli – noteiktais daudzums ir ievadīts, izvēlētais laiks ir beidzies, tukšs akumulators, sistēmā pārlieku liels spiediens, sistēma ievietota nepilnīgi vai nav ievietota, gaiss sistēmā, sistēma ir tukša |  |  |
|  | Masa nepārsniedz 1.4 kg |  |  |
|  | Izgaismots displejs un tastatūra, to iespējams regulēt atbilstoši apgaismojumam |  |  |
|  | Piemērots lietošanai 230/240, 50/60 Hz elektrotīklā, automātiska pāreja uz alternatīvu barošanu strāvas padeves traucējumu gadījumā |  |  |
|  | 12 V zemsprieguma barošana – piemērots lietošanai automašīnā |  |  |
|  | Uzlādējams NiMH akumulators ar ietilpību aptuveni 4 stundām pie 100 ml/h |  |  |
|  | Akumulatora uzlādes laiks līdz 100% nav lielāks par 6 stundām |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS | x | x |
| 3.1 | Iekārtu garantijas laiks ne īsāks kā divdesmit četriem mēnešiem | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | x |
| 3.2 | Pretendentam jānodrošina pasūtītāja pārstāvju pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtām | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |
| 3.3 | Piegādes laiks nav ilgāks par četrdesmit piecām dienām no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks | x |
| 3.4 | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2014/45/ak

2.daļa: Perfuzori un infūzijas sūkņi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perfuzori <modelis> | 6 gab. |  |  |
| 2. | Infūzijas sūkņi <modelis> | 3 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/45/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/45/ak) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/45/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/45/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/45/ak

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _______________

Endoskopa, perfuzoru un infūzijas sūkņu piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju

līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklātā konkursa Nr. LLU/2014/45/ak __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/45/ak) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2014/45/ak) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

2.2. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līguma finansēšana veikta no projekta „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Preces piegādes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4. Preces nodošana un pieņemšana

4.1. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs ir veicis līguma 1.3.punktā norādīto, un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un līguma numuru.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

4.5. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.6. Preces pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

4.7.Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

4.8.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

4.9.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

5.Līguma darbības laiks

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz ______________.

5.2. Ja 2.1.punktā minētā līguma summa tiek izlietota pirms līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.3.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Piegādātājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Piegādātāja personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |