Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 14.10.2014. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa „Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK) nolikuma 2.daļas: Endoskopiska iekārta maziem dzīvniekiem ar diagnostiskiem un ārstnieciskiem manipulatoru komplektiem tehnisko specifikāciju.

Punkts 1.1.1., jautājumi:

- Vai speciālo režīmu vietā var piedāvāt individuālos lietotāja iestatījumus?

- Vai kameras galva var būt mazāka un vieglāka?

Punkts 1.1.1., atbilde:

1.  Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

2. Šajā punktā kameras galvas parametru prasībai tiks veikti grozījumi, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā.

Punkts 1.1.2., jautājumi:

- Vai monitors ar kontrastu 1400 : 1 tiks uzskatīts par neatbilstošu (monitora krāsu skaits 1073 miljoni)?

- Vai HDMI ieeju var nodrošināt izmantojot pāreju no HDMI uz citu video ieeju?

- Vai monitors bez audio in/out un skaļruņiem tiks uzskatīts par atbilstošu? Jo ja nepieciešams audio ieraksts un atskaņošana, to veic ar punktā 1.1.7. minēto ieraksta sistēmu.

- Vai ar prasību: „ekrāna rāmis nav biezāks par 14mm”, domāts ir korpusa platums ap displeju? Ja jā tad mūsu monitoram tas ir atšķirīgs augšā, apakšā un sānos. Ja šie lielumi neatbildīs prasībām, vai piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu?

Punkts 1.1.2., atbilde:

- Šajā punktā dinamiskā kontrasta prasībai tiks veikti grozījumi, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā.

- Nē.

- Tiks uzskatīts par neatbilstošu.

- Šajā punktā ekrāna izmēru prasībai tiks veikti grozījumi, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā.

Punkts 1.1.3., jautājumi:

- Vai drīkst piedāvāt jau sistēmā iebūvētu LED gaismas avotu ,kurš nodrošina līdzvērtīgu apgaismojumu?

- Vai prasības par paredzēto lietošanu ar rigidiem un fleksibliem videoteleskopiem, HD viena un trīs videočipu (CCD) kameras galvām ir pamatota, jo šīs funkcijas nodrošina digitālā kamera?

Punkts 1.1.3., atbilde:

1. Nevar piedāvāt. Kameras sistēmai un gaismas avotam jābūt atsevišķi.

2. Prasība ir pamatota, jo digitālā kamera nenodrošina gaismas avota funkcijas.

Punkts 1.1.7., jautājumi:

- Vai varat paskaidrot prasību: No 2 x līdz 10 x attēla palielināšanas funkcija?

Vai par atbilstošu tiks uzskatīts, ja izejošā HDMI signāla nodrošināšanai izmantos cita videosignāla pāreju uz HDMI?

Punkts 1.1.7., atbilde:

- Lai var analizēt attēlu (sistēma tiks izmantota apmācības procesam).

- Nē, jo tas var sarežģīt sistēmas komutācijas iespējas.

Punkts 1.1.8., jautājums:

Vai gaismas vads var būt tievāks un garāks?

Punkts 1.1.8., atbilde:

Nē, piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Punkts 1.1.9., jautājums:

Vai teleskops ar garumu 300mm tiks uzskatīts par atbilstošu?

Punkts 1.1.9., atbilde:

Nē, piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Punkts 2.1.1., jautājums:

Vai atbilstošas būs grieznes bez minētā pārklājuma?

Punkts 2.1.1., atbilde:

Griežņu asmeņiem jābūt ar volframa-karbīda pārklājumu, jo augstāka cietības pakāpe nodrošina ilgāku asu asmeņu noturību.

Punkti 2.1.1. līdz 2.1.7., jautājums:

Vai par atbilstošu tiks uzskatīts piedāvājums, kur prasīto četru daļu vietā būs trīsdaļīgi instrumenti?

Punkti 2.1.1. līdz 2.1.7., atbilde:

Par atbilstošu piedāvājumu tiks uzskatīti četrdaļīgi instrumenti, jo katras daļas funkcija pagarina instrumenta darba mūžu.

Konkursa nolikuma 2.daļas: Endoskopiska iekārta maziem dzīvniekiem ar diagnostiskiem un ārstnieciskiem manipulatoru komplektiem tehniskajā specifikācijā tiks  veikti grozījumi.

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.