PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM

ATKLĀTA KONKURSA Nr. LLU 2010/46/ERAF NOLIKUMĀ

1) Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 03.09.2010. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem un sniegusi atbildes par LLU atklāta konkursa  „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) nolikuma 1.daļas tehnisko specifikāciju.

Uzdotais jautājums par nolikuma 1.daļas tehnisko specifikāciju:

Lūdzu precizēt prasīto papildus piederumu daudzumu:

- Ārējais programmnodrošinājums spektrofotometra vadībai, metožu sastādīšanai un saglabāšanai, analīzes veikšanai, rezultātu saglabāšanai un izdrukai – cik komplekti?

- Interfeisa kabelis – cik gabali?

- Kivešu turētāji 100mm - viens vai desmit?

- Kivetes vienreizējās – 100gab, pavisam vai 100 gab. ar katru spektrofotometru?

- Kivetes stikla – 4 gab., katra veida pavisam, vai 4 gab. katra veida ar katru spektrofotometru? (t.i. 40 gab. katra veida).

LLU sniegtā atbilde:

Piederumu daudzuma precizējums:

  - Ārējais programmu nodrošinājums katram komplektam.

  - Interfeisa kabelis –katram komplektam vienu

  - Kivešu turētāji 100mm – desmit (katram komplektam).

  - Kivetes vienreizējās – 100gab. Katram komplektam

  - Kivetes stikla – katram komplektam trīs veidi (20mm, 30mm, 50mm) pa 4 gabaliem (t.i. 12 gabali katram komplektam).

Uzdotais jautājums par nolikuma 1.daļas tehnisko specifikāciju:

Saskaņā ar izmainītām specifikācijām tiek prasīts „Sektrālās joslas platums: vismaz 8 nm”. Jo lielāks šis parametrs ir, jo zemāka ir spektrafotometra optiskā kvalitāte. Teksts „Sektrālās joslas platums vismaz 8 nm” formāli nozīmē, ka konkursa rīkotājs izslēdz no izskatīšanas iekārtas ar labākiem parametriem un obligāti pieprasa iekārtu ar sliktākiem parametriem. Tāpēc lūdzam konkretizēt:

- Vai šī prasība jāsaprot „ne sliktāk par 8 nm”

- Vai šī prasība jāsaprot „ne labāk par 8 nm”

LLU sniegtā atbilde:

Sektrālās joslas platums vismaz 8 nm un šaurāk (jo šaurāk, jo precīzāk!). Platāk būt nedrīkst.

2) Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 26.08.2010. ir saņēmusi vēstuli no Iepirkumu uzraudzības biroja ar pretendenta iebildumiem par   LLU atklātā konkursa  „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) nolikuma 3. un 4.daļas tehnisko specifikāciju.

Pamatojoties uz saņemto vēstuli konkursa nolikuma 3.daļas un 4.daļas tehniskajās specifikācijās tika veikti sekojošie grozījumi:

- Atbildot uz saņemto vēstuli un ņemot vērā pretendenta iebildumus,  LLU iepirkumu komisija ir veikusi labojumus nolikuma  3.daļas un 4.daļas tehniskajās specifikācijās (labojumi ir izcelti ar sarkanu, skatīt. pielikumā tabulas). Tehniskās specifikācijas prasības tika vispārīgāk definētas, lai nodrošinātu atbilstošāka piedāvājuma atlasi un dotu iespēju vairākiem piegādātājiem piedalīties izsludinātajā iepirkumā.

- Nolikuma 1.4.1. punkta teksts „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 27.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam” tiek aizvietots ar tekstu „Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 06.oktobrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam”

- Nolikuma 1.4.5. punkta teksts „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2010.gada 27.septembrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē” tiek aizvietots ar tekstu „Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2010.gada 06.oktobrī plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē”

- Nolikuma 1.7.2. punkta apakšpunktā „Atzīme” teksts „Neatvērt līdz 2010.gada 27.septembrim plkst. 11.00” tiek aizvietots ar tekstu „Neatvērt līdz 2010.gada 06.oktobrim plkst. 11.00”.

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

3.daļa: Meža biomasas noteikšanas zemes skeneris un lauka dators ar programmatūru

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemes skeneris | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| - paredzēts meža skenēšanai, 3D punktu iegūšana |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Iespēja noskenēt vismaz 60 m lielā attālumā no vienas stacijas uz 50% atstarojumu |  |  |
| - Redzes lauks vismaz 360° x 270° |  |  |
| - Vienas stacijas skenēšanas laiks ne sliktāk par 5 minūtēm |  |  |
| - Datu vākšana ne sliktāk par 216,000 punktiem sekundē |  |  |
| - Attāluma mērījuma precizitāte (nenoteiktība) ne vairāk kā 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Attāluma standartnovirze – iespējams sasniegt ne vairāk kā 0,5 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Pozīcijas noteikšanas precizitāte – līdz 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Mērķa (orientācijas markas) noteikšanas precizitāte līdz 1 mm pie 15 m attāluma |  |  |
| - Leņķu izšķirtspēja ne sliktāk 8 sekundes |  |  |
| - Leņķu nolasīšanas precizitāte ne sliktāk par 30 loka sekundēm |  |  |
| - Minimālais skenēšanas solis verikāli – ne vairāk kā 40 loka sekundes, horizontāli – ne vairāk kā 20 loka sekundes |  |  |
| - Lāzera stara izkliede ne sliktāk par 2.3 mm pie 5 metru attāluma |  |  |
| - Lāzera stara avots vismaz – nepārtraukta viļņa, 685 nm, R3 klase, 15mW |  |  |
| - Lāzera darbības statusa indikators |  |  |
| - Iekārtas svars ne vairāk par 11 kg, instrumenta svars ar transporta kasti ne vairāk kā 32 kg, paredzēts viena cilvēka transportēšanai |  |  |
| - Strāvas patēriņš ne vairāk kā 40W, strāvas avots 220v un akumulatoriem, kas iekļauti komplektā |  |  |
| - Paredzēts darbam vismaz no 5 līdz 45 grādiem pēc celsija, nekondensējošs |  |  |
| - Garantijas laiks vismaz divi gadi |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| 2. | Lauka dators ar programmatūru | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| - Paredzēts datu vākšanai, instrumenta pārvaldībai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Vismaz Intel Pentium 4 vai analogs 2 GHz |  |  |
| - Vismaz 4 GB RAM |  |  |
| - Vismaz 256 MB OpenGL grafiskā karte vai ekvivalents |  |  |
| - Viszmaz 1 USB 2.0 ports |  |  |
| - Vismaz Microsoft Windows XP Professional ar SP1 vai SP2 vai ekvivalents |  |  |
| - Nodrošina vizmaz instrumenta parametru pārvaldību, apskati |  |  |
| - Nodrošina vismaz iespēju skenēt no vienas un divām stacijām |  |  |
| - Maināma skenējuma izšķirtspēja un redzes lauks |  |  |
| - Eksports uz datu apstrādes programmu |  |  |
| - Garantijas laiks vismaz divi gadi |  |  |
| - Datu apstrādes programma |  |  |
| - Paredzēta liela apjoma 3D punktu mākoņu apstrādei |  |  |
| - 3D punktu mākoņa apstrāde, modeļa parametru noteikšana aprēķināšana |  |  |
| - Imports un eksports no un uz populārākajām grafiskajām programmām, kas atbalsta 3D punktu mākoņu apstrādi |  |  |
| - Komplektācija |  |  |
| - Skeneris ar transporta kasti |  |  |
| - Baterijas ar lādētāju no 220 v strāvas avota |  |  |
| - USB datu kabelis 3 m |  |  |
| - Stabils statīvs instrumentam ar instrumenta uzcentrēšanas iespēju |  |  |
| - Orientēsanas marka ar statīvu stacijas pārnešanas vajadzībām |  |  |
| - Lietotāja apmācība darbam ar instrumentu un datu apstrādes programmatūru |  |  |
| - Apmācība darbam ar programmatūru un konsultācijas garantijas un pēcgarantijas laikā Latviešu valodā |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |
| 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz LLU Meža fakultātei, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV 3001. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde

id.Nr. LLU 2010/46/ERAF

4.daļa: Ģeodēziskie instrumenti un programmnodrošinājums

TEHNISKAIS UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TAHIMETRS |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 5” - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" - Darbības diapazons vismaz 3,5' |  |
| 1.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (3 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 300 metriem |  |
| 1.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm. - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm. |  |
| 1.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m; - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) vismaz 300 m uz kodak 90% atstarotāju. Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums vismaz 1.5 m. |  |
| 1.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums vismaz 30x - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma |  |
| 1.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs. - 1 Seriālais ports RS232. - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais). - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai. |  |
| 1.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas. - Nodrošina vismaz 16 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm. - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju. - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v. |  |
| 1.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma. - VGA krāsu skārienjūtīgs vismaz 320x240 pikseļu izšķirtspēju. - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa. - Instrumentā vai trijkājī iebūvēts centrētājs. - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru). |  |
| 1.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC. - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66. - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg. |  |
| 1.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu. - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu. - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju. - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni. - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai. - Miniprizma, maināma aigstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti. |  |
| 1.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs. - Datu pārsūtīšanas vads. - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas. - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku. - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu. |  |
| 1.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra konfigurāciju. - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati. - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā. - importu un eksportu. - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana). - Tiešais ģeodēziskais uzdevums. - Pretējais ģeodēziskais uzdevums. - Izspraušana. - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu). - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem). - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins. - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 1.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 2. AUGSTAS PRECIZITĀTES TAHIMETRS |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 2”. - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” ; - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators ; - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" ; - Darbības diapazons vismaz 3,5'. |  |
| 2.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (2 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem; - Tiešā atstarojuma (Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 250 metriem. |  |
| 2.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm; - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm; |  |
| 2.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m; - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) 300 m uz kodak 90% atstarotāju; - Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums vismaz 1.5 m. |  |
| 2.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums vismaz 30x. - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma. |  |
| 2.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs - 1 Seriālais ports RS232 - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais) - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai |  |
| 2.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas. - Nodrošina 26 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm. - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju. - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v. |  |
| 2.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma. - VGA krāsu skārienjūtīgs vismaz 320x240 pikseļu izšķirtspēju. - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa. - Instrumentā vai trijkājī iebūvēts centrētājs. - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru). |  |
| 2.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC. - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66. - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg. |  |
| 2.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu. - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm, 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu. - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju. - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni. - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai. - Miniprizma, maināma augstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti. |  |
| 2.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs - Datu pārsūtīšanas vads - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu |  |
| 2.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra, konfigurāciju. - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati. - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā. - Importu un eksportu. - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana); - Tiešais ģeodēziskais uzdevums; - Pretējais ģeodēziskais uzdevums; - Izspraušana; - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu); - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem); - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins; - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 2.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 3. AUGSTAS PRECIZITĀTES TAHIMETRS AR OPTISKO CENTRĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | Leņķu nolasīšana | - Leņķiskā precizitāte ne sliktāk par 2” - Leņķu nolasīšanas solis ne sliktāk par 1” - Absolūtais leņķu koders | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Kompensators | - Automātisks divasu kompensators - Precizitāte ne sliktāk par 0.5" - Darbības diapazons vismaz 3,5' |  |
| 3.3. | Tālmērs | Precizitāte (Standartnovirze) Ar prizmu ne sliktāk par: - ± (2 mm + 2 ppm) Standarta režīmā pie attāluma līdz 3000 metriem. - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) režīmā ne sliktāk par ±(3 mm + 2 ppm) pie attāluma līdz 250 metriem. |  |
| 3.4. | Mērījumu laiks | - Uz prizmu precīzie mērījumi ne sliktāk par 2 sekundēm - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) līdz 300 metru attālumam ne sliktāk par 2 sekundēm |  |
| 3.5. | Attālums | Maksimālais uzmērāmais attālums: - uz atstarotāju vismaz 3000m - Tiešā atstarojuma(Bezreflektora režīms) 300 m uz kodak 90% atstarotāju - Īsākais iespējamais uzmērāmais attālums 1.5 m |  |
| 3.6. | Tālskatis | - Tālskata palielinājums 30x - Iebūvēta koksiāla instrumenta vizūras atsekošanas gaisma |  |
| 3.7. | Komunikācija | - Iebūvēts Bluetooth vai analogs - 1 Seriālais ports RS232 - Divi USB porti (viens Aktīvais, viens Pasīvais) - Nodrošina iespēju lietot USB vadu pieslēgšanai pie datora un USB atmiņas spraudni datu pārlādēšanai |  |
| 3.8. | Baterijas | - Divas Li-ion vai analogas baterijas - Nodrošina 26 stundu darbu mērot leņķus un attālumu ar vienu akumulatoru komplektu ik pēc 30 sekundēm - Vienlaicīga automātiska komplekta bateriju uzlāde ar komplektēto lādētāju - Lādētājs komplekta bateriju vienlaicīgai uzlādēšanai ar Latvijai atbilstošu strāvas adapteri no 220 v |  |
| 3.9. | Vadība, displejs | - Windows CE vai analoga vadības platforma - VGA krāsu skārienjūtīgs vismaz 320x240 pikseļu izšķirtspēju - Vismaz iebūvēta 128 Mb RAM operatīvā atmiņa un 128 Mb iebūvētā Flash atmiņa - Komplekts aprīkots ar OPTISKO instrumenta centrētāju - Bezgalīgas mikrometru/pieslēgskrūves bez fiksācijas (nav iespējams pārviskt mikrometru) |  |
| 3.10. | Vides parametri, parametri | - Darba temperatūra vismaz –20 ºC līdz +50 ºC - Putekļu un ūdens izturība vismaz IP66 - Instrumenta svars ar trijkāji un baterijām ne vairāk par 4 kg |  |
| 3.11. | Komplektācija | - Mērniecības prizma ar stiprinājumu - Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu - Štoks 2,5 m teleskopisks ar līmeņotāju - Komplektā papildus divas instrumenta statīva stiprinājuma skrūves ar 5/8” vītni - Svērtenis instrumenta uzcentrēšanai - Miniprizma, maināma augstuma ar sfērisko līmeņrādi, ar vismaz divu posmu saskrūvējamu augstas precizitātes stienīti |  |
| 3.12. | Papildus aprīkojums | - Lietus aizsargs - Datu pārsūtīšanas vads - Transporta čemodāns un stiprinājuma siksnas - Miniprizmas komplekts ar maināma garuma štoku - Mērniecības izbīdāms štoks ar prizmas stiprinājumu |  |
| 3.13. | Instrumenta Lauka Programmatūra | - Nodrošina pilnu Tahimetra, konfigurāciju - Nodrošina failu pārvaldību – darbu izveidošanu, parametru iestatīšanu, mainīšanu, darbu un iestatījumu parametru apskati - Atskaišu automātisku ģenerēšanu (Nepieciešams nodrošināt iespēju lietotājam izveidot atskaites automātiski, piemēram, kontrolierī izgatavot atskaiti par uzmērīto punktu precizitāti, izsprausto punktu atšķirības no projektētā - importu un eksportu - Nodrošina galvenās mērīšanas funkcijas: - Stacijas nodibināšana (instrumenta noorientēšana); - Tiešais ģeodēziskais uzdevums; - Pretējais ģeodēziskais uzdevums; - Izspraušana; - Stacijas augstuma aprēķināšana (pēc mērījuma veikšanas uz reperi ar zināmu augstumu); - Mērīšana ar vairākiem paņēmieniem (lokiem); - Ātrās izvēles kodu mērījumi. - Ofseti (netiešie mērījumi): - Trīs attālumi, attālums un leņķis, Vertikālais loks, Horizontālais loks, duālā ofseta prizma u.c. - Koordinātu aprēķini: - Laukumu aprēķins; - Platības nodalīšana radiāli un paralēli poligona malai. - Konfigurācija: - Mērījumu stilu izveide, konfigurācija; - Kodu un Atribūtu bibliotēka izveide un konfigurācija. - Atbalsta DXF failu; - Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus logus (izspraušana, mērīšana, navigācija u.c.); - Mērījumu datu imports/eksports no kontroliera uz lietotāja ģenerētiem formātiem csv, ASCII, DXF; - Lietotāja definējamu atskaišu ģenerēšana kontrolierī – uzmērīto, izsprausto punktu saraksts ar precizitātes novērtējumu un citi. |  |
| 3.14. | Garantijas laiks | - Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 4. INSTRUMENTU STATĪVI |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | Instrumentam piemērots trijkāju koka statīvs ar skrūvēm un 5/8” stiprinājumu un lielu, masīvu instrumenta galdu |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 5.WILD TIPA TRIJKĀJIS AR 5/8” OPTISKO CENTRĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 5.1. | WILD tipa trijkājis ar sfērisko līmeņrādi un 5/8” collu stiprinājumu |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Ar trijkāji savietojams adapteris ar optisko centrētāju un cilindrisko līmeņrādi |  |  |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| 6. MĒRNIECĪBAS STANDARTA PRIZMA AR TURĒTĀJU |  |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 6.1. | Mērniecības standarta prizma ar mērķi, vizieri un transporta somiņu, ar 5/8” stiprinājuma vītni uz štoka |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Piedāvātā cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto apjomu Ls bez PVN: |  |  |  |
| Papildus prasības: |  |  |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

Piegādes laiks ____________________ no pasūtījuma saņemšanas brīža

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>