PAPILDUS INFORMĀCIJA ATKLĀTAM KONKURSAM NR. LLU 2010/46/ERAF

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 06.09.2010. ir saņēmusi vēstuli ar iebildumiem par LLU atklāta konkursa  „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (id.Nr. LLU 2010/46/ERAF) iepirkuma priekšmeta  1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehnisko specifikāciju:

1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” sākotnējā redakcijā izteiktā tehniskā specifikācija aprakstīja pieprasīto iekārtu nepieciešamo pamatfunkcionalitāti, aprakstot tikai būtiskākos tehniskos nosacījumus, un šīm prasībām atbilda samērā plašs dažādu ražotāju piedāvāto iekārtu klāsts.

Savukārt 26.08.2010. publicētajās konkursa izmaiņās jau ir redzams daudz komplicētāks iepirkuma priekšmeta apraksts. Norādām, ka 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehniskās specifikācijas jaunā redakcija izslēdz jebkādu iespēju piedāvāt līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kā vienīgi nu jau par Bibby Scientific Limited pārtapušā Honkongas uzņēmuma Jenway iekārtu ar modeļa numuru 6300.

Vēlamies norādīt uz to, ka jaunā tehniskās specifikācijas redakcija ar apbrīnojamu precizitāti sakrīt ar šīs iekārtas ražotāja internet mājas lapā (http://www.jenway.com/product.asp?dsl=289#) atrodamo tehnisko specifikāciju.

2. Norādām, ka 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehniskajā specifikācijā ir izvirzītas pretendentu brīvu konkurenci ierobežojošas prasības arī par displeja izmēru, kam jābūt „vismaz 60x55 mm”. Uzskatām, ka šāda prasība ir konkurenci ierobežojoša, jo tā nekādā veidā neapraksta tehnoskos parametrus attiecībā uz jebkādas informācijas attēlošanu uz šī ekrāna.

3. Vai iepirkuma komisija uzskatīs par atbilstošu iekārtu, kas apmierinās, vai pat pārsniegs, pieprasīto iekārtas funkcionalitāti ar atšķirīgu gaismas avotu nekā tas minēts konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehniskajā specifikācijā?

4. Vai 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehniskās specifikācijas 2.punktā „Papildināšanas iespēja ar programmnodrošinājumu” uzskaitīto prasību kopums ir uzskatāms par rekomendējošu vai par obligātu prasību, kuru neizpildes gadījumā Pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par atklātā konkursa „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (identifikācijas numurs LLU 2010/46/ERAF) prasībām neatbilstošu?

Uzskatām, ka patreizējā atklātā konkursa „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (identifikācijas numurs LLU 2010/46/ERAF) iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehniskā specifikācija ir sastādīta par pamatu ņemot jau konkrēta ražotāja konkrētu iekārtu, tai pat laikā neaprakstot mērķus un iekārtas nepieciešamo funkcionalitāti, kas būtu minētajām iekārtām jānodrošina, tādējādi nonākot klajā pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantā definētajiem likuma mērķiem.

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju pārskatīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes atklātā konkursa „Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde” (identifikācijas numurs LLU 2010/46/ERAF) iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Spektrofotometri un papildus piederumi” tehnisko specifikāciju, par pamatu ņemot Pasūtītāja patiesās vajadzības, tādējādi respektējot Publisko iepirkumu likuma mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, un valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

LLU sniegtā atbilde:

- Tehniskās specifikācijas publiskiem piegādes līgumiem LLU ir iekļauts tehniskais apraksts, kurā ir norādītas pasūtītāja noteiktās prasības attiecībā uz preci, konstrukcijas prasības, izmēri. Tehniskās specifikācijas neietver konkrētus preču zīmolus, izcelsmi vai patentus, kas radītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei un arī neļautu pasūtītājam objektīvi salīdzināt iesniegtos piedāvājumus. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības ir formulētas kā „vismaz”, „ne sliktāka par” vai „ne lielāks par”, kas neizslēdz iespēju piegādāt līdzvērtīgu vai ekvivalentu, vai labāku preci par tehniskajās specifikācijās norādīto.

Sakarā ar to, ka spektrofotometri paredzēti studentu kvalitatīvai apmācībai gan bakalaura, gan maģistra grāda iegūšanai, Pasūtītājam ir nepieciešams kvalitatīvs aparāts ar augstu precizitāti. Darbā tiek izmantoti ļoti dažādi pētāmie materiāli – dabas un pārtikas produkti, kas ir daudzu savienojumu maisījumi, kuri arī nosaka nepieciešamo izšķiršanas spēju un precizitāti. Zemāka precizitāte un izšķiršanas spēja nedod iespējas tos identificēt. Līdz ar to iepirkumu komisija pretendenta vēstules 1.punktā minēto uzskata par nepamatotu.

- Lai vienlaicīgi uz displeja varētu kvalitatīvi nolasīt mērījumu rezultātus, redzēt kalibrācijas līkni, vērot vairāku viļņa garuma izmaiņas, displeja izmēri nevar būt mazāki par 60x55mm. Prasība „Displejs: LCD, izmērs: vismaz 60 x 55 mm vienlaicīga viļņa garuma, rezultāta un darba režīma indikācija” ir formulēta neierobežojot pretendentus piedāvāt iekārtu ar displeju, kas būtu lielāks par norādīto. Prasības formulējums ļauj pasūtītājam iegādāties iekārtu ar labākiem tehniskajiem rādītājiem.

- Iekārta, kas precīzi atbildīs izvirzītajām tehniskajām specifikācijām vai pārsniegs prasības, kur tas ir pieļaujams, piemēram, prasības formulējums „...vismaz 60 x 55 mm... ”, tiks vērtēta kā atbilstoša izvirzītajām tehniskajām prasībām.

Spektrofotometru gaismas avots var būt jebkura lampa, kura spēj nodrošināt viļņa garuma intervālu 320 – 1000nm. Parasti šādiem viļņa garumiem izmanto volframa vai halogēna lampas.

- Konkursa 1.daļas tehniskajā specifikācijā ir norādītas tikai obligātās prasības. Prasību neizpildes gadījumā piedāvājums tiks noraidīts. Tehniskajās specifikācijās nav vēlamu vai rekomendējošu prasību.

Papildus jāatzīmē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.panta 3.daļai, tikai publiskiem pakalpojumu līgumiem papildus nosaka pakalpojuma mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams), kā arī galarezultātu.

Atklātā konkursa 1.daļas norādītas kopējās tehniskās specifikācijas formulētas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.p.3.d.1.p., un nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma mērķiem.

Ņemot vērā minēto, nav pamata pārskatīt vai labot atklāta konkursa 1.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.