Informācija par uzdoto jautājumu un sniegto atbildi

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/84/ERAF/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 27.12.2012. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU atklāta konkursa „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/84/ERAF/ak) nolikuma 2.daļas tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Atbilstoši konkursa Nolikuma punktiem 1.4.3. un 1.4.4. lūdzu papildus informāciju par iepirkuma 2.daļas (materiālu pārbaudes mašīna) specifikāciju:

- par punktu 1.1.

Ar ko ir pamatots mašīnas svara ierobežojums līdz 85 kg, gabarītu ierobežojums līdz 650 mm x 510 mm x 1600 mm un jaudas ierobežojums līdz 300 W?

Vai nav svarīgs tāds parametrs kā mašīnas stingrums (mm/kN), kas ir saistīta ar svaru un izmēriem.

LLU sniegtā atbilde

Iepirkuma 2.daļas specifikācijas 1.1. punkts nosaka: „Kompakta, uz galda novietojama iekārta ar svaru ne lielāku par 85 kg (neieskaitot testēšanas komplektu aksesuārus, tas ir, traversas un spiedes platformas) un izmēriem platumā 650mm + 5%, dziļumā 510mm + 5%, augstumā 1600mm + 5%, regulējama augstuma atbalsta kājas. Iekārtas maksimālā jauda 300W. 220V, 50Hz, viena fāze”.

Ņemot vērā, ka materiālu pārbaudes mašīnu ir plānots novietot uz galda, iekārtas svara ierobežojums ne lielāks par 85 kg ir pamatots ar drošības apsvērumiem novietojot iekārtu uz galda, kā arī ar laboratorijas, kurā plānots novietot iekārtu, īpatnībām.

Gabarītu ierobežojums platumā 650mm + 5%, dziļumā 510mm + 5% un augstumā 1600mm + 5% ir pamatots ar paredzētu iekārtas atrašanās vietu uz galda (platums un dziļums), kā arī nepieciešamību piekļūt visām iekārtas daļām stāvot uz grīdas (ņemot vērā, ka galda augstums ir 800mm) – iekārtas kopējais augstums uz galda 1600mm + 5% + 800mm.

Iekārtas jaudas ierobežojums līdz 300W ir pamatots ar laboratorijas, kurā atradīsies iekārta, elektroinstalācijas noslodzi, kā arī energoefektivitātes apsvērumiem.

Vēstulē uzdotais jautājums:

- par punktu 1.6. (pirmo)

Kāpēc prasītā spēka iestatīšanas precizitāte „ne lielāka” par 0,5% ? Vai šeit nav domāta spēka mērīšanas precizitāte, kas noteikta punktos 1.8. un 1.1.15?

LLU sniegtā atbilde

Iepirkuma 2.daļas specifikācijas 1.6. punkts nosaka: „Spēka iestādīšanas precizitāte no iestādītā lieluma ne lielāka par + 0,5%”; 1.8. punkts nosaka: „Spēka mērīšanas precizitāte atbilstoša ISO 7500-1 Class I, EN10002-2 Grade 2 vai ekvivalents” un 1.15. punkts nosaka „Slodzes devējs atbilst Class I. Slodzes devēja slogošanas diapazons no 20N līdz 10000N”.

Pretendentu piedāvātajai iekārtai ir jāatbilst visiem augstāk minētajiem nosacījumiem.

Vēstulē uzdotais jautājums:

- par punktu 1.7.

Ko nozīmē paraugu testēšanas maksimālais ātrums 1 ms? Testēšanas ātrumu diapazons uzrādīts punktā 1.6. (otrajā).

LLU sniegtā atbilde

Iepirkuma 2.daļas specifikācijas 1.7. punkts nosaka: „Parauga testēšanas maksimālais ātrums 1 ms” un 1.6. punkts nosaka „Ātrums visā spēka diapazonā - vismaz no 0,001 mm/min līdz vismaz 1000 mm/min, vienmērīgi palielināms.”.

Parauga testēšanas ātrums 1ms norāda, cik bieži tiek izdarīti mērījumi testēšanas laikā, proti, parauga testēšanas maksimālais ātrums ir 1000 reizes sekundē, jeb viens mērījums 1ms laikā.

Ātrums visā spēka diapazonā mm/min apzīmē materiālu pārbaudes mašīnas traversas pārvietošanās ātrumu abos virzienos maksimālās un minimālās vērtības, proti, vismaz no 0,001 mm/min līdz vismaz 1000 mm/min.

Pretendentu piedāvātajai iekārtai ir jāatbilst abiem augstāk minētajiem nosacījumiem.

Vēstulē uzdotais jautājums:

- par Līguma projektu

Kas ir Vienošanās LLIII-160 ?

LLU sniegtā atbilde

Šis ir projekta vienošanās numurs, kas būs jānorāda visos rēķinos un pieņemšanas-nodošanas aktos.