Informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

konkursam Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 04.01.2013. un 05.01.2013. ir saņēmusi vēstules ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) nolikuma 2.daļas: Autoklāvs tehnisko specifikāciju.

04.01.2013. saņemtajā vēstulē uzdotie jautājumi un LLU sniegtās atbildes:

- Kas tiks sterilizēts, kādi materiāli?

Autoklāvā sterilizētas tiks barotnes, mikroorganismu kultivēšanai nepieciešamie materiāli, reizēm augsne vai tās aizvietotāji.

- Vai ir nepieciešama automātiska vai manuāla ūdens padeve?

Automātiska ūdens padeve būtu vēlamāka.

- Kādas iepriekšuzstādītās programmas ir nepieciešamas? Vai ir vajadzīga vakuuma sistēma?

Vēlamas ir jau autoklāva vadības sistēmā iekļautās standarta 3-5 programmas.  Vakuuma sistēma nav nepieciešama.

- Vai būs vajadzīga sterilizējamo materiālu žāvēšana?

Speciāla materiālu žāvēšana nav nepieciešama.

- Vai informācijas dokumentācijai par cikliem ir nepieciešams iebūvēts printeris vai RS232 ports savienojumam ar datoru? Vai vajadzīgi konteineri, grozi, papildus dzesēšanas sistēma?

Iebūvēts printeris nav nepieciešams, bet ports, kas savieno ar datoru vismaz pēdējā laikā producētajiem datoriem ir jau iekšā.

Konteineri ir pietiekami tie, kas autoklāvam nāk komplektā. Parasti autoklāvam komplektācijā nāk atbilstošs plaukts ( i) vai grozs(i).

- Kāds ir novadcauruļu materiāls telpā, kur tiks uzstādīts autoklāvs, proti, vai tās ir karstumizturīgas vai arī nepieciešama novadāmā šķidruma dzesēšana?

Novadāmā šķidruma atdzesēšana nav nepieciešama.

05.01.2013. saņemtajā vēstulē uzdotie jautājumi un LLU sniegtās atbildes:

Lūdzam precizēt, ko paredzēts sterilizēt šajā autoklāvā, kā arī kāda sterilizācijas kamera nepieciešama - apaļa vai taisnstūra formas, kā arī vai sterilizējamā materiāla ievietošana autoklāvā nepieciešama no augšpuses vai no sāniem.

- Autoklāvā sterilizētas tiks barotnes, mikroorganismu kultivēšanai nepieciešamie materiāli, reizēm augsne vai tās aizvietotāji.

- Formai nav nozīmes. Taisnstūrveida parasti ir ietilpīgāka.

- Ievietošana no sāniem ir ierastāka, bet šajā iepirkumā tam nav būtiskas nozīmes.